Зарегистрировано в Минюсте России 31 марта 2014 г. N 31775

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 февраля 2014 г. N 81н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7025; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 49, ст. 6339) приказываю:
Утвердить прилагаемый Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохранения, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Утвержден
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 21 февраля 2014 г. N 81н

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

N п/п	Измерения	Обязательные метрологические требования к измерениям	
		Диапазон измерений	Предельно допустимая погрешность	
1	Измерение температуры тела человека	от 32 до 42 °C включ.	 0,1 °C	
2	Измерение веса (массы) человека	от 0,5 до 15 кг включ.	 10 г	
		свыше 15 до 150 кг	 100 г	
3	Измерение роста человека	от 300 до 2000 мм	 5 мм	
4	Измерение силы, развиваемой какой-либо группой мышц человека	от 5 до 500 даН	 5%	
5	Измерение дозированной по мощности физической нагрузки	от 7 до 100 Вт включ.	 2%,	
		свыше 100 до 500 Вт включ.	 3%,	
		свыше 500 до 1000 Вт	 5%	
6	Измерение артериального давления крови (неинвазивное)	от 40 до 250 мм рт. ст.	 3%	
7	Измерение объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха	от 0,2 до 8,0 л	 3%	
8	Измерение объемных расходов воздуха при дыхании	от 0,4 до 12,0 л/с	 5%	
9	Измерение процентного содержания кислорода во вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях	от 5% до 25% включ.	 1%	
		свыше 25% до 100%	 3%	
10	Измерение процентного содержания диоксида углерода (углекислого газа) во вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях	от 0% до 4% включ.	 0,01%	
		свыше 4% до 15%	 0,5%	
11	Измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	от 0 до 0,5 мг/л включ.	 0,05 мг/л	
		свыше 0,5 до 0, 95 мг/л	 10%	
12	Измерение оптико-физических характеристик наборов пробных очковых линз	Оптическая сила
от -20,0 до +20,0 дптр	0,06 - 0,25 дптр	
		Призматическое действие от 0,5 до 10,0 дптр	0,2 - 0,3 дптр	
13	Измерение интенсивности тестовых тональных звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении	от 125 - 4000 Гц включ.	 3 дБ	
		свыше 4000 - до 8000 Гц	 5 дБ	
14	Измерение поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе при лучевой терапии	от 0,5 до 10,0 Гр	 3% при внешнем облучении	
			 5% при внутритканевом и полостном облучении	
15	Измерение поглощенной дозы при рентгенодиагностических исследованиях:
- в биологической ткани
- кермы в воздухе	от  до 0,2 Гр	 15%	
		от  до 10 Гр·м2		
		от  до 50 Гр·см (для компьютерной рентгеновской томографии)		
16	Измерение эквивалентов доз (амбиентного, направленного) на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала	от  до 10 Зв	 20%	
17	Измерение активности радионуклидов в препаратах, применяемых для микробиологических исследований, диагностики и лечения заболеваний	от  до  Бк	 10%	
18	Измерение оптической плотности растворов исследуемых веществ (фотоколориметрия)	от 0 до 2 Б включ.	 0,06 Б	
		свыше 2 до 4 Б	 0,6 Б	
19	Измерение температуры веществ и материалов при проведении исследований в сфере клинической лабораторной диагностики in vitro	от 0 до 100 °C	 0,5%	
20	Измерение массы веществ и материалов при проведении исследований в сфере клинической лабораторной диагностики in vitro	от 0 до 50 г	 0,1 мг